Утверждаю

И.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр №2»

Рахимова С.Б.

____________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (Регистрационное название) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок. | Режимы вентиляции: NCPAP - Постоянное положительное давление в дыхательных путях при носовом дыхании (NCPAP), создаваемое генератором. NCPAP + APNEA - Постоянное положительное давление в дыхательных путях при носовом дыхании (NCPAP), создаваемое генератором, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. BiPhasic – Режим двухфазовой вентиляции, позволяющий осуществлять поддержку давлением, срабатывающей по заданному времени. BiPhasic + APNEA - Режим двухфазовой вентиляции, позволяющий осуществлять поддержку давлением, срабатывающей по заданному времени, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания (нижний предел частоты дыхания для срабатывания сигнала тревоги можно регулировать). BiPhasic tr - Режим двухфазовой триггерной вентиляции позволяющий осуществлять поддержку давлением, срабатывающую при выявлении самостоятельных попыток вдоха пациента; при этом активизируется функция мониторинга частоты дыхания, ведется отсчет продолжительности периода апноэ (этот показатель можно регулировать), после которого срабатывает тревога апноэ и начинает действовать страхующая вентиляция. Верхний уровень подаваемого пациенту давления определяется на основании заданных врачом показателей времени вдоха и давления Ручки и клавиши регулировки: Время вдоха – 0,1 – 3,0 сек. Частота дыхания (R): 1 - 120 Интервал времени апноэ: (Tapnea) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. Датчик потока (флоуметр) NCPAP / Pres Low, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 15 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания давления в режиме NCPAP или нижнего уровня давления в режиме BiPhasic. Датчик потока (флоуметр) Pres High, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 5 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания верхнего уровня давления в режиме BiPhasic. Ручное дыхание – х 1. %О2 – 21 – 100%. Мониторинг – отображаемые параметры мониторинга: СРАР (continuous positive airway pressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях). РЕЕР (positive end-expiratory pressure – положительное давление в конце выдоха). МАР (mean airway pressure – среднее давление в дыхательных путях). PIP (peak inspiratory pressure – пиковое давление вдоха). %О2 (FiО2 – концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси). Соотношение времени вдоха и выдоха I:E (inspiration: expiration time). Частота самопроизвольного дыхания (Rsp). Уровень заряда аккумулятора. Сигналы тревоги: Тревога высокого давления в дыхательных путях – срабатывает при давлении на 3 см Н2О выше измеренного уровня давления в дыхательных путях. Тревога превышения установленного предела давления в дыхательных путях. Максимум 11 см Н2О при NCPAP и при двухфазовом режиме вентиляции BiPhasic, срабатывающем по заданному времени. Максимум 15 см Н2О при двухфазовом триггерном режиме вентиляции BiPhasic tr, срабатывающем при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента. Тревога низкого давления в дыхательных путях – срабатывает при уровне давления на 2 см Н2О ниже измеренного давления в дыхательных путях или – если таковая величина окажется отрицательной – при уровне давления ниже 1 см Н2О. Тревога высокой и низкой концентрации кислорода в газовой смеси (при концентрации O2 с отклонением ± 5% от установленного значения). Минимальная и максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) составляет 18% и 104% соответственно. Тревога низкой частоты дыхания. Тревога низкого заряда аккумулятора. Тревога, извещающая о разрядившемся аккумуляторе. Тревога недостаточной или отсутствующей подачи газов на входе. Громкость звукового сигнала тревоги (электронные системы тревожной сигнализации) 70 дБ на расстоянии 1 м. Пневматика: Выходной штуцер для подачи газов пациенту – стандартный конусный, диаметром 15 мм. Штуцер для подачи давления пациенту – конусный, типа Люэра, диаметром 4,5 мм. Подача газов – чистого сухого медицинского воздуха и кислорода под номинальным давлением 5 бар. Диапазон давления подачи газов: 2,8 – 6 бар; Максимальная разность давлений – 2 бар. Манометр (встроенный): Диапазон измерений от 0 до +20 см Н2О, Точность измерений ±2% от всего диапазона. Электропитание: Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Потребляемая мощность – максимум 50 ВА. Плавкие предохранители на 220В; 2,5 А Класс электрозащиты IPX1. Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа. Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. Электропитание сеть 220 VAC, 50 Hz. Габариты: Размеры (драйвера): Ширина - 26 см. Высота - 38 см. Глубина - 23,5 см. Вес (драйвера): 8,8 кг. |  | 1 |
|  |  | 2 | Стойка | Стойка – мобильная стойка на колёсах для крепления основного блока, увлажнителя. Обрезиненные поворотные колесики с тормозом. Корзина для аксессуаров металлическая. Высота 95 см. Материал: сталь, пластик. |  |  |
|  |  | 3 | Стойка инфузионная | Материал: нержавеющая сталь, пластик Высота: регулируемая от 200 до 250 см от основания тележки Крепление к мобильной тележке системы. Держатель – металлический на два крючка. Диаметр: 25/18 мм. |  | 1 |
|  |  | 4 | Соединительные шланги для подвода газов | Стандарт подсоединения: DISS/DIN. Материал: резина |  | 2 |
|  |  | 5 | Увлажнитель с сервоконтролем, с банкой, кабелем, согласователем по питанию, с нагревательным элементом, с температурным датчиком | Рабочие режимы: масочный, инвазивный. Напряжение питания: 220 В, переменный ток, 50/60 Гц; Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт; Номинальный поток: 5 – 60 л/мин; Установка температуры: пациент – 30 - 40 °С, резервуар – 26 – 43 °С. Шаг 1 °С. Мониторинг температуры: пациент – 10 - 45 °С, резервуар – 10 – 55 °С. Шаг 0,1 °С. Тревоги: пациент – низкая температура, высокая температура, резервуар - низкая температура, высокая температура, отключение температурного датчика, отключение нагревательной проволоки. Комплектация: увлажнитель, температурный датчик, нагревательная проволока. |  | ё1 |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP | Состав: Гофрированная пластиковая трубка, соединительные патрубки, адаптеры, генератор вариабельного потока. Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа | 20 |  |
|  |  | 2. | Шапочки фиксаторы LP разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: ткань. | 30 |  |
|  |  | 3. | Абдоминальный датчик воздушного потока | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина, пластик. | 25 |  |
|  |  | 4. | Маска назальная LP разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа. Материал: резина. | 30 |  |
|  | Гарантийное и сервисное обслуживание | Проведение пуско-наладочных работ на месте. Пользовательский тренинг на месте. Гарантийное обслуживание 36 месяца. Наличие представительства компании – производителя на территории РК. Наличие инструкции по эксплуатации на русском и казахском языках. Медицинская система 2022 года выпуска. |  |  |  |  |
|  | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не позднее 10 декабря 2023 года. Адреса: |  |  |  |  |